Bioruptor Pico SOP

- 将冷循环机中装满蒸馏水或纯净水或RO水. 不可用去离子水

- 先开冷循环机电源静待压缩机自动启动后, 再将超声仪主电源打开, 让水保持循环状态直到4度之后才可使用 (约40分钟), 若急需使用, 可在超声波水槽内加入碎冰帮助冷却, 直到水温显示至4度之后才可使用

- DNA样本溶于1x TE buffer(pH 7.5~8)中, 体积100ul, DNA浓度: 1~20ng/ul (10ng/ul最佳)

- 设定仪器超声时间 (Time ON); 暂停时间 (Time Off); 以及超声循环数(Cycles); 如下表

- 将样本以对称形式放入适配器中, 空的地方请补空管, 空管中加入与样本一样体积的蒸馏水

- 按下超声仪启动按键, 每5~10循环后停机取下样本vortex & spin down 后继续

- 超声仪使用完毕后, 请先关闭冷循环机电源, 再关闭超声仪电源, 并将适配器晾干

使用安全注意事项:

- 每周至少要换一次水 (蒸馏水). 不可使用去离子水. 不可加入抗冻剂, 杀藻剂等任何添加剂进入冷循环机

- 冷循环的设定温度不可任意变动调整, 须保持4度

- 超声水槽内必须要有水才可启动, 不可无水超声

- 仪器连续使用一小时后至少要让仪器休息20分钟. 但请保持冷循环机于运作, 超声仪电源开启的状态

- 仪器运作时不可突然关闭电源, 如要关闭电源, 必须先停止仪器运转之后才可关闭电源

- 每天必须关闭电源, 不可让仪器运转过夜

- 仪器不可任意搬动

- 仪器运转时不可用外力强迫适配器旋转马达停止

- 超声波水槽不可用尖锐物品碰触或刮擦, 不可加入高盐或腐蚀性液体

- 严禁未经操作培训的人员使用仪器