AUTOCUT/RM2255 标准操作规程                              [image: image25.png]SYSTEMS





AUTOCUT/RM2255标准操作规程
1. 开机：打开仪器电源开关[image: image1.png]


进入初始化。 
2. 安装刀片：翻下图1-1所示护刀器，逆时针扳下1-2锁杆，将刀片从1-3推入，确保刀片与压板上沿平行，复位1-2锁杆锁紧刀片，逆时针扳下1-4锁杆左右移动刀架更换切片刀口。
[image: image25.png]                    [image: image2.png]


     
                                         图1                              
3. 固定样本：松开图3-1锁杆，将样本固定于3-2，顺时针扳下3-3锁杆，旋转3-4及3-5旋钮调整样本X、Y轴位置，复位3-3锁杆，固定当前位置。
                       [image: image3.png]



                                          图3                                        
4. 蜡块粗修：点击[image: image4.png]TRIM
secT



按钮进入[image: image5.png]


，通过[image: image6.png]


[image: image7.png]


按钮设定修片厚度，使用左侧小手轮[image: image8.png]


或[image: image9.png]


按钮调整样本到刀架的距离，使其逼近刀口，点击[image: image10.png]cur
MODE



按钮使[image: image11.png]


灯亮起，调整[image: image12.png]


设定切片速度，将手轮居中，确保图5中5-1和5-2的卡位已解锁手轮，确认图6灯已熄灭，同时按住[image: image13.png]RUN
|+ enasie

ST0P



开启电动修片，点击[image: image14.png]


按钮停止修片。
           [image: image15.png]


         [image: image16.png]



                     图5                             图6 
5. 蜡块精切：点击[image: image17.png]TRIM
secT



按钮切换进入[image: image18.png]


，通过[image: image19.png]


[image: image20.png]


键选择切片厚度，点击[image: image21.png]cur
MODE



按钮选择切片，同时按住[image: image22.png]RUN
|+ enasie

ST0P



开启电动切片，点击[image: image23.png]


按钮停止切片。
6. 关机： 利用图1-5所示退刀器取下刀片，松开样本夹头取下蜡块，点击[image: image24.png]


按钮复位样本头，确认样本头位于最高位，向右滑动图5-2所示手轮锁，图6灯亮起，用干毛刷清扫废屑，按下仪器电源开关。
清洁维护
	每天 
	· 注意: 确保刀/刀片已移除且仪器已关机! 

· 取下刀底座、刀架和样品夹以便进行清洁 

· 用干毛刷移除切片碎屑 ;用中性清洁剂或肥皂水清洁仪器表面 

· 用润毛巾擦干切片机 ;使用石蜡油或石蜡去除剂清除石蜡残留物 

· 勿使用: -二甲苯;-丙酮;-含有二甲苯或丙酮的溶剂;-去污粉 ;-含有酒精的清洁液体 

· 重新装配仪器时确保所有部件都是干燥的 

	清洁刀架 
	· 将刀架从刀架底座上移除 
· 将刀架拆开 
· 注意: 当同时清洁多个刀架时勿混淆各个部件 
· 清洁所有部件(可以将这些部件放入烤箱进行烤干，烤箱温度不超过65°C) 
· 注意: 各部件会很烫–有灼伤风险–戴安全手套 

	清洁包埋盒夹头 
	· 清理所有能接触到石蜡部件(可以将这些部件放入烤箱进行烤干，烤箱温度不超过65°C) 
· 注意: 各部件会很烫–有灼伤风险–戴安全手套 

	每月 
	· 给仪器上润滑油： 快速夹紧装置的夹锁(skids);-切片机底盘的T-型管;-刀座底导轨;-刀架底座的T-型管 

· 刀架E: -侧面位移压板 ;-刀座侧面位移的T-型管和导轨 ;-刀片压杆 

· 刀架N和NZ: -护刀器的滑动面 ;-测量高度调节器的滚动螺母 

· 通用包埋盒样品夹: -包埋盒夹具轴和平板的螺旋弹簧 


5





3





4





2





1





3





4





5





1





 2











2





1








www.leicabiosystems.com                                   徕卡售后服务热线：400 658 0692       2

